สรุปผลการตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

โรงพยาบาลนายูง  วันที่  18 พฤษภาคม 2552

1. องค์กรและการบริหาร

โอกาสพัฒนา

1. ควรมีการทบทวนคู่มือคุณภาพฉบับอ้างอิงตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2547 ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2551(MT1.2.1)

2. ควรมีการทบทวนข้อตกลงกับผู้ใช้บริการอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง ครอบคลุมหัวข้อในระเบียบปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการ  ก่อนการทดสอบ - ทำลายตัวอย่าง ทั้งงานที่ให้บริการได้เอง และ ส่งต่อและนำผลการทบทวนมาปรับปรุง / จัดทำเอกสารให้เข้าใจง่าย ชัดเจน   (MT1.4.1)

2. บุคลากร

โอกาสพัฒนา

1.  ควรมีการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน(competency)และผลการปฏิบัติงาน  (performance)  สำหรับบุคลากรทุกระดับ  (MT  2.3.2)   รวมถึงกำหนดความจำเป็นของการฝึกอบรมเพิ่มเติม (training  needs)  (MT  2.3.2)

2. ควรมีผลบันทึกการประเมิน  ระยะเวลา  ผู้ประเมิน  สอดคล้องตาม policy   ปีละ  2  ครั้ง  ประเมินตามหัวข้อ  สมรรถนะหลักข้าราชการไทย / กลุ่มภาระกิจ / ทักษะที่จำเป็นในงาน และ ผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามหน้าที่ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ เช่น ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์  ประเมิน จาก EQA / Blind  sample  เดือนละครั้ง การ Calibrate  เครื่อง automate  ทำ  IQC  และ แก้ไขตาม  WI มอบการเจาะเลือด  ประเมินโดยการสังเกตการปลดหัวเข็ม  การปราศจากเชื้อ  ระบบ  Safety  ประเมิน   3 เดือน ในครั้งแรก  และต่อไปอย่างน้อย  6  เดือน  ต่อครั้ง     ผลการประเมินน้อยกว่าเกณฑ์  ต้องได้รับการฝึกอบรมในงานที่ปฏิบัติเพิ่มเติม(MT2.3.2)

3. เครื่องมือ

โอกาสพัฒนา

1.  จัดหากล้องจุลทรรศน์และเครื่องปั่นให้เพียงพอต่อการใช้งาน  (MT  3.1.1)

2. ควรทำป้ายชี้บ่ง น้ำยา/Control ที่แบ่งมาทุกอย่าง (MT 3.2.1)

3. ควรติดป้ายห้ามหมุนหรือปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิเครื่องมือสำคัญที่ปรับเทียบไว้แล้วเช่น ตู้เย็น (MT 3.3.2)

4.  การจัดซื้อและใช้บริการภายนอก

โอกาสพัฒนา

1.  ควรมีการประเมินผู้ขายน้ำยาตรวจวิเคราะห์  วัสดุสอบเทียบ  วัสดุควบคุมคุณภาพ และบริการภายนอก (MT4.1.4)  รวมทั้งจัดทำบัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการส่งต่อ  และสรุปผลการประเมินห้องปฏิบัติการส่งต่อ  (MT4.2.2  และ  MT  4.2.3)

5. การควบคุมกระบวนการ

5.1 สถานที่และสภาวะแวดล้อม

โอกาสพัฒนา

1.  ควรจัดพื้นที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ  สะดวกในการปฏิบัติงาน  แยกพื้นที่ส่วนปฏิบัติการให้เป็นสัดส่วน  (MT  5.1.1ก ,ข, ค , ง)

2.  ควรจัดสถานที่เก็บตัวอย่างให้เหมาะสม  สะดวกต่อผู้รับบริการ  (MT  5.1.3)

3. ควรมีแผนและตรวจติดตามระบบความปลอดภัยภายในหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและบันทึกผลการตรวจติดตามรายงายต่อผู้บริหาร( MT5.1.8,MT5.1.9 )

5.2 การประกันคุณภาพการวิเคราะห์

โอกาสพัฒนา

1. ควรมีการจัดทำ WI-IQC  ทุกงาน  ฉบับรวมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ / เขียนในวิธีปฏิบัติในแต่ละการทดสอบ / กลุ่มเครื่องมือการทดสอบ (MT5.2.1)

2. ควรมีบันทึกผล  IQC  สม่ำเสมอตาม WI  ทวนสอบถึง  ผลผู้ป่วยได้  (MT5.2.1)

3. Heamato  VDRL / RPR มีการรายงานผลเป็น  3 ระดับ  ควรใช้ QC 3  ระดับ  (MT5.2.1)

4. ควรมีการกำหนดเกณฑ์การยอมรับผลการควบคุมคุณภาพ  และเมื่อผล IQC ไม่อยู่ในเกณฑ์มีบันทึกทุกครั้ง ทำการวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ  แก้ไขก่อนตรวจตัวอย่าง (MT5.2.1ข)

5. ควรมีการทำบันทึกผลการควบคุมคุณภาพให้ครอบคลุมทุกรายการทดสอบ (MT5.2.1ค)

6. ควรมีการจัดทำ  SP / WI  การเข้าร่วมประเมินคุณภาพ การทดสอบหน่วยงานภายนอก  เช่น วิธีการรับตัวอย่าง / การรายงานผล / การทบทวนผล - ใครรับผิดชอบ (MT 5.2.2)

7. ควรมีการตรวจสอบรายการทดสอบที่ไม่มีหน่วยงานประเมินคุณภาพ  แลกเปลี่ยนตัวอย่างระหว่าง  lab และบันทึกผล(MT5.2.3)

8.  ควรมีการกำหนดเกณฑ์ความสามารถห้องปฏิบัติการสำหรับแลกเปลี่ยน  ตัวอย่าง  รายการทดสอบ  และมีข้อตกลงร่วมกันและจัดทำแผนการจัดส่งตัวอย่าง  กำหนดความถี่  ระยะเวลา จำนวน  การแลกเปลี่ยนตัวอย่างระหว่าง  lab  มีบันทึกผลก่อนส่งตัวอย่างและบันทึกผลหลังได้รับผล  (MT5.2.3)

9. ควรมีบันทึกการทบทวน  เมื่อ  final  report  กลับมามี  sign  and date  บันทึกปฏิบัติการแก้ไข  และ Review  ผลเทียบกับครั้งก่อน ๆ  หากมีปัญหาเกิดขึ้นซ้ำ ๆ วิเคราะห์หาสาเหตุ  และปฏิบัติตาม WP / WI  ที่เขียนไว้                                                         ตรวจสอบผลกระทบต่อรายงานผลผู้ป่วยที่ผ่านมา และใช้ report  จากการเข้าร่วมโครงการ  EQA ให้เป็นประโยชน์    บันทึกผลการประเมินในภาพรวม  น้ำยาตัวไหนดีบ้าง  เราอยู่กลุ่มไหน  ถ้าประสิทธิภาพไม่ดีควรพิจารณาปรับเปลี่ยน(MT5.2.2)

10. ควรตรวจสอบว่ามี    test  ใดบ้างที่ใช้หลายวิธี / หลายเครื่อง    มีบันทึกผลเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์  และเปรียบเทียบผลเมื่อเริ่มต้นเปลี่ยนวิธี  ยี่ห้อน้ำยา  เครื่องมือ  (MT5.2.5)

5.3 ขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์

โอกาสพัฒนา

1.  ควรแจกคู่มือการเก็บตัวอย่างให้หน่วยงานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน  (MT5.3.1ก, ข , ค)

- ควรมีวิธีการรับทำการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างที่ขอส่งตรวจด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์  (MT5.3.1 ง)

5.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์

โอกาสพัฒนา

- จัดทำ  WI  ติดไว้ที่จุดปฏิบัติงาน  ให้ตรงกับการปฏิบัติจริง  (MT  5.4.3)

5.5 ขั้นตอนหลังการวิเคราะห์

โอกาสพัฒนา		-

5.6  การรายงานผล

โอกาสพัฒนา

1.  ควรกำหนดระยะเวลารายงานผล  (Turn  around  time)  (MT  5.6.1  ค)

6. เอกสารคุณภาพ

โอกาสพัฒนา

1.  จัดทำระบบเอกสารคุณภาพทั้งหมดให้เป็นปัจจุบัน  (MT  6.1.1,6.1.2,6.1.3,6.2.1)

7. การควบคุมสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด

โอกาสพัฒนา

1. ควรมีการจัดทำแนวทาง / วิธีปฏิบัติเมื่อพบข้อบกพร่องของแต่ละกิจกรรม / การแก้ไขเบื้องต้น

2. ควรบันทึกผลการดำเนินแก้ไข  เช่น  ผล IQC ไม่อยู่ในเกณฑ์ บันทึกปัญหา  วิเคราะห์หาสาเหตุ  ของปัญหาเพื่อการแก้ไขเบื้องต้น  และดำเนินการแก้ไขทันที   หรือใบนำส่ง from  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ แก้ไขโดยปฏิเสธตัวอย่าง   แจ้งหัวหน้า หน่วยงานส่งตรวจ ฯลฯ (MT7.1.1)

3.  ผู้จัดการคุณ ภาพ จัดทำบันทึก  รวบรวมสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด  ประจำเดือน  กำหนดระยะเวลาในการนำผลแก้ไขมาวิเคราะห์ทบทวนร่วมกับ  ผู้จัดการวิชาการเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ  มีบันทึก  Incidence report + Corrective  action +Preventive  action  (MT7.1.3)

8. การตรวจติดตามภายใน

โอกาสพัฒนา	-		-

9. การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

โอกาสพัฒนา

1. ควรมีบันทึกการประชุม  ทบทวนระบบคุณภาพตามแผน  และแจ้งผลการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ  เป็นระยะ สรุปผลนำเสนอต่อผู้บริหารและขอสนับสนุนทรัพยากรส่วนขาด(MT9.1.1)

2. ควรนำผลการทบทวนส่วนโอกาสพัฒนา มากำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพประจำปี  ทั้งภายในห้องปฏิบัติการ  และระหว่างหน่วยงาน  มอบหมาย  ผู้รับผิดชอบดำเนินการ  ระบุเวลาเสร็จ  (MT9.2.1)

10. การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

โอกาสพัฒนา

1.  ควรกำหนดให้มีที่ปรึกษาทางวิชาการและผู้ให้คำปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  (MT  10.1,10.2)

2. ควรมีการจัดทำเอกสาร เพื่อสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง (MT10.3)

3. จัดทำวิธีการรับ - แก้ไข  ข้อร้องเรียน   กำหนดผู้รับผิดชอบ รับข้อร้องเรียน   ทางโทรศัพท์  หนังสือ

ร้องเรียน จากการประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งแพทย์ , ผู้ป่วย , พยาบาล , จนท , Lab (MT10.4)

คณะตรวจติดตามภายใน

1. นางสาวนิตติยา  บุตรวงษ์     นักเทคนิคการแพทย์  ชำนาญการ

2. นางสาวจงกล    ส่อนนารา   นักเทคนิคการแพทย์  ปฏิบัติการ